## Slide 1
新コンプレッサーによる80K持続実験 2011年7月7日 沖田博文
前回のレポートにより、JARE52で持ちこんだ赤外線カメラTONIC2のコンプレッサーは所定の性能が出ていない可能性が高いことが分かった。そこで仙台にある同等のコンプレッサー(MA10190-02)でTONIC2を冷却し、どの程度80Kを維持出来るか確かめる。
目的
原理
Model CA201コンプレッサーを使用する場合、設計上は真空漏れがなければTONIC内部は冷却し続ける限り80Kを維持出来るはずである。もし冷凍機の能力が不足すれば、クライオスタット内は徐々に温度が上昇してアウトガスが発生、さらに温度が上昇するといった負の連鎖が起こり、温度上昇が止まらなくなる。
実験方法
真空ポンプでTONIC2を真空引きし、 新コンプレッサー(MA10190-02)によって内部を80Kにした後、真空ポンプを外してコンプレッサーによる冷却を続ける。温度を監視することでどれぐらい長期にわたって80Kを維持出来るか調べる。

## Slide 2
実験その1
日時 | ホルダ温度 | 検出器温度 | ヒーター出力
5/31 20:51 | 80.000 | 81.310 | 14% high
6/2 21:13 | 80.000 | 80.884 | 18% high
6/4 22:23 | 80.000 | 81.341 | 15% high
6/7 19:16 | 80.000 | 80.876 | 18% high
6/9 17:37 | 80.000 | 81.096 | 17% high
6/14 21:34 | 80.000 | 81.083 | 17% high
ヒーター出力も旧コンプレッサは最大でも10%程度
2週間!
撮像しない状態でTONIC2がどのぐらい80Kを維持出来るか調べる
結果
実験方法
真空ポンプでTONIC2を真空引きし、コンプレッサーによって内部を80Kにした後真空ポンプを外し、コンプレッサーによる冷却を続ける。温度を監視することでどれぐらい長期にわたって80Kを維持出来るか調べる。

## Slide 3
実験その2
結果
アルミ蓋を開けて撮像すると熱流入もしくは読み出し回路からの熱により温度上昇する可能性が有る。そこで連続して撮像し、温度変化を見る
Jバンド 30sec x1800枚 = 30時間
Throw position 30sec x1200枚 = 20時間
連続撮像して温度変化を見る。温度コントローラーはインターバルタイマーをつけたカメラによって10分に1度チェック
Jバンドは6月14日22時～、throw positionは6月16日13時～シェルスクリプトによって実行。この期間の気温は20℃前後であった。
Jバンド、throw position共に温度上昇は見られなかった。但しヒーター出力は10% high程度まで低下(通常は18%程度)した。アルミ蓋を開けることによって熱流入があるのか、また読み出し回路等の熱の発生があるのだろう。しかし観測結果としてこれらを原因としたクライオスタット内の温度上昇は無かった。
実験方法

## Slide 4
考察・まとめ
実験その1から、真空ポンプから切りはなして2週間にわたって新コンプレッサーの冷却のみで80Kを持続できた。旧コンプレッサーは1日の維持も難しかった点を踏まえると、ドームふじ基地で見られたような温度上昇の原因はコンプレッサーの不具合であり、定格通りの能力が出ていれば温度上昇は生じなかったと言える。
また実験その2から、アルミの蓋を外しVIRGOの電源を入れて撮像を繰り返してもTONIC2内部は80Kを維持し続けた。Optical Windowからの熱流入や検出器回路周りの発熱によってヒーター出力は10% highと、クライオスタットに流入する熱は増えたことが間接的に示されたが、それによって80Kの維持が妨げられることは無いことがわかった。
よってコンプレッサーの不調が無ければ2010年秋の実験やJARE52での観測時に見られた温度上昇(当時は真空漏れと称していた)は生じなかった可能性が極めて高い。
6月20日現在もコンプレッサーのみによる80K維持が行われている。コンプレッサーが止まらない限り80Kは維持出来るだろう。JARE53/54で計画する無人での赤外線カメラ運用はコンプレッサーが止まらない限り可能だろう。