## Slide 1: -80度で運用可能な完全自律 シーイング測定装置の開発
○沖田博文（東北大学）
高遠徳尚（ハワイ観測所）
市川隆（東北大学）
日本天文学会2012年秋期年会
大分大学
2012年9月19日
1/15
V215a

## Slide 2: Introduction
シーイング”Seeing”は観測効率を決定する重要なパラメーター
・高い空間分解能
・深い検出限界
→良シーイング観測地で天体観測することが本質的に重要
南極大陸内陸高原は地球上で最もシーイングが良い予想
・特異な地形、気象
→自由大気シーイング～0.3秒角台
地表面付近には接地境界層と呼ばれる強い乱流層が存在
観測地 | 標高 | 自由大気シーイング | 接地境界層の厚さ
South Pole | 2,835m | 0.37” | 270m
Dome A | 4,093m | ? | 13.9m
Dome C | 3,250m | 0.36” | 30m
Dome Fuji | 3,810m | ? | ?
ドームふじの自由大気シーイングと接地境界層の厚さを測定したい
2/15
©SPIE Okita+2010
Syowa

## Slide 3: DIMM
Differential Image Motion Monitor (DIMM)はシーイングを測定する方法として広く使用されている。原理としては地球大気の異なるpathを通ってきた天体からの光を観測し、検出器上に出来る複数の天体像の相対的な位置の分散をシーイングに焼き直すものである。(M. Sarazin & F. Roddier, 1990)
3/15
θl,t シーイング
σ2l,t 2星の位置の分散
λ 観測波長
z 天頂角
D 開口直径
d 開口間距離
ちなみにσ2l,tを求めるためには有限の測定時間ΔtでN回する必要がある。これらも重要なDIMMパラメーターである。

## Slide 4: JARE52 Activities
2010-2011年に実施された第52次日本南極地域観測隊によってドームふじ基地のシーイング測定を初めて実施。
Tohoku-DIMM put on the AIRT40. The entrance pupils were about 2m above snow surface.
about 2m
JARE51st and JARE52nd Dome Fuji team members at Dome Fuji
4/15
太陽の沈まない夏期
4日間（実質丸1日分）のデータ
雪面から高さ約2m（接地境界層の影響大）

## Slide 5: JARE52 Results (1)
JARE52の全シーイング観測結果
平均1.2秒角、Median 1.1秒角、25%tile 0.83秒角、75%tile 1.5秒角が得られた。
観測は雪面で実施しており、接地境界層の影響を強く受けていると考えられる。
Fig.5 DIMM seeing with the wavelength =0.55μm. All measurements were curried out during daytime (the Sun didn’t set). We chose the exposure times as 1/1,000 second, and the height of the entrance pupils of our DIMM were about 2m above snow surface.
Table.2 statistics of our seeing measurements
5/15

## Slide 6: JARE52 Results (2)
時間変化を調べたところシーイングは連続的に変化し18時頃に0.7秒角の極小を得る事が分かった(左図(i)。
16m気象タワーとの比較では温度とウインドシア（風速の差）がシーイングと良い相関があることが分かった。これらの相関からシーイングが雪面付近の乱流層によって悪化することが示唆される。
Fig.6 (i) the seeing values versus Dome Fuji local time. (iii) temperatures with some offsets. (blue is at 0.3m with -6◦C offset, magenta is at 6.5m & -3◦C, cyan is at 9,5m without offset, yellow is at 12m & +3◦C, and black is at 15.8m & +6◦C. (iv) wind speeds at the height of 6.1m (red) and 14.4m (green).
0.5
Wind shear (m/s)
Fig.7 (left) The scattergram between the seeing and the temperatures. (right) The scattergram between the seeing and the wind shear.
6/15

## Slide 7: 問題点
冬期のシーイング値が分からない
自由大気シーイング・接地境界層の厚みの情報が得られない
7/15
夏期のみの4日間のデータ
雪面から高さ約2mで観測を実施
JARE52でのシーイング観測
雪面から高さ約10mで冬期のシーイングをリモートで測定する事を計画
無人発電通信モジュールPLATO-F （52次隊で搬入）
天体観測ステージ（53次隊で搬入）
完全自立なシーイング測定望遠鏡（54次隊で設置予定）
天体観測ステージ
Photo by 堀川さん
PLATO-F

## Slide 8: DF-DIMM
8/15
Dome FUJI winter-over DIMM

## Slide 9: DF-DIMM Hardware
望遠鏡
MEADE LX200AFC-8”
（口径20cm、経緯台式の自動導入望遠鏡）
検出器
SBIG ST-i monochrome
（USBバスパワーで駆動するフルフレーム転送・
非冷却CCDカメラ）
コントロールPC
CompuLab FitPC2 C1600 WiFi
（6Wで駆動する超小型ファンレスPC）
Meade
LX200ACF-8”
SBIG ST-i
9/15
 なぜ市販品を用いるのか？
・高い信頼性
・部品調達が容易
・相対的に安価
×3台
×3台
CompuLab FitPC2

## Slide 10: DF-DIMM Hardware
10/15
3台のPCで得たデータから望遠鏡を制御しDIMM観測を実施
画像データから状況を判断、自律的に観測を実施
DIMM観測カメラ
（視野0.08度）
中視野（0.5度）ファインダー
（日中用）
高視野（4度）ファインダー
（夜間用）
コマンド
画像データ
画像データ
画像データ
観測結果だけを
日本へ転送
Iridium
Open Port
導入精度の不足
↓
高視野ファインダー
厳密なアライメント不要、望遠鏡を置いて電源ONするだけでシーイング測定が可能

## Slide 11
 | DF-DIMM
Telescope | Meade LX200ACF-20 (D=203mm, f=2000mm) with TeleVue Everbrite Diagonal
Mount | Meade LX200ACF-8” (Alt-Az mode)
Weight | 
Focuser | JMI MotoFocus with hand-made speed reduce circuit
Wedge prism | Apex=30”, φ80mm
d | 140mm
D | 60mm
Filter | Edmund #67013-L
Wavelength | 472nm, Δ=35nm
Diffraction Limit | 1.98” (=2.59pixel)
Main_CCD | SBIG ST-i
Pixel size | 7.4μm x 7.4μm
Pixel number | 648 x 486
Pixel scale | 0.763”/pix
FOV | 8.2’ x 6.2’
DayGuideCCD | SBIG ST-i
 | DF-DIMM
DayGuide lens | Pencial BORG 25 #6025 With 2.5x TeleVue Powermate f=438mm F/17.5
Filter | Edmund #86347-L
Wavelength | 655nm, Δ=24nm
Diffraction Limit | 6.59”
DayGuide Pixel scale | 3.49”/pix
DayGuide FOV | 0.62d x 0.47d
NightGuideCCD | SBIG ST-i
NightGuide lens | FUJIFILM HF50HA-1B f=50mm, F/2.3
Filter | Edmund #67013-L
Wavelength | 472nm, Δ=35nm
Diffraction Limit | 5.46”
NightGuide Pixel scale | 30.5”/pix
NightGuide FOV | 5.5d x 4.1d
Control | 3x FitPC2 nightview for ST-i sextractor for detection and other original softs
Heater | 35W (+ AC 8W)
Total Power | 36W (Max. 43W)

## Slide 12: DF-DIMM Hardware
12/15
-80度のドームふじで使用するために改造を実施
完全な分解と洗浄
完全に脱脂洗浄し-80度で使用可能なグリスに交換
最低限の加熱
電子回路やモーターをヒーターでピンポイント加熱
結露対策
光学窓にヒーターを追加
できるだけ隙間を無くす
FOMBLIN ZLHT
ソルベイソレクシス(株)HPより
 -80度で動作を確認
冷却実験
完全に分解
水平モーター
DIMMマスク（ウェッジプリズム）
市販望遠鏡を改造、南極仕様にする技術・技能をほぼ確立

## Slide 13: DF-DIMM Software
LX200と3台のST-iを制御するために3台のFitPC2を用いる。OSはUbuntu 11.04を用い、C言語、awk、 bashスクリプトで以下のようなソフトを作成した。
望遠鏡の操作は自作ソフトを用いた。ST-iのコントロールはNightViewを用いた。得られた画像の解析はcfitsioを用いた自作ソフトでホットピクセルを除去しSextractorで天体検出を行った。
さらにこれらを組み合わせたスクリプトをinitプロセスやcrontabに実行させることで電源ONで自動的に観測を開始、状況に応じて終了・再観測するようにした。
望遠鏡は完全に自立して観測を行い、最低限の情報のみを日本に送信する。
13/15
天体の自動導入
露出時間の決定
視野中心への天体導入
ピント位置検出・移動
焦点距離の測定・決定
本体とファインダーの原点を同期
視野内に天体が導入できない場合に周辺を探す
DIMM観測
DIMMパラメーター
Δt = 0.001 sec
N = 30

## Slide 14: 東広島天文台での比較観測
開発・試験観測の他に、DF-DIMMで正しい値が得られているかどうかを評価するため7月23日からの1週間、東広島天文台において教育学部DIMMとの同時観測を実施した。観測の結果2台のDIMMの測定値は時系列・統計的に良い一致が見られた。
Fig.15 Hiroshima-DIMM (left, dark blue one) and DF-DIMM (right, white one)
FIg.16 Time series seeing values. Red: Hiroshima- DIMM Blue: New Tohoku DIMM (with offset +1”)
Fig.17 (left) The histgram of two DIMMs. Red line means Hiroshima-DIMM and blue one means DF-DIMM.
(right) Correlation map of DF-DIMM and Hiroshima-DIMM. The correlation coefficient is 0.63.
Hiroshima-DIMM
DF-DIMM
14/15

## Slide 15: Conclusion
良シーイングは天文学にとって極めて重要である
南極大陸内陸高原は地球上で最もシーイングが良いと予想されている
2010-2011年に初めてドームふじ基地でシーイング観測が行われたが、夏期のみの4日間の観測でかつ雪面から2mで行われた結果であって冬期の自由大気シーイングや接地境界層についてはまだ分かっていない
完全自律リモート望遠鏡で冬期のシーイング測定を計画し望遠鏡を開発
高さ10mの天体観測ステージ、無人発電通信モジュールPLATO-Fを使用
ハードウェアは市販品（LX200、ST-i、FitPC2）を組み合わせ低温改造
完全自律観測が可能なソフトウェア・手法を開発
厳密なアライメント不要、望遠鏡を置いて電源ONするだけでシーイング測定が可能
2012年11月に南極へ輸送、2013年1月からドームふじで観測開始、随時観測結果を日本に送信予定
15/15