## Slide 1
DOME-F関連の開発メモ 沖田博文
初稿2012年4月30日、改訂2012年8月2日
・自作したソフト・スクリプト等はLinux PC ( taro, jiro )の以下に置く
/program/LX200 望遠鏡関連
/program/SONIC 超音波風速計関連
・LX200にコマンドを送って標準出力に結果を出力するコマンドは以下
/program/LX200/meade
( ソースファイルは/program/LX200/rs232c_LX200_new.c )
・主望遠鏡用のスクリプト
明るい2星でフォーカスを合わせるスクリプト
/program/LX200/focus.sh 引数1
視野内の最も明るい星がサチらない露出時間を決めるスクリプト
/program/LX200/exposure_main.sh
視野内の2星の重心を視野中心に導入するスクリプト
/program/LX200/pointing_main.sh
DIMM観測スクリプト
/pogram/LX200/dimm.sh

## Slide 2
・ファインダー用のスクリプト
視野内の最も明るい星がサチらない露出時間を決めるスクリプト
/program/LX200/exposure_finder.sh
視野内で最も明るい天体を視野中心に導入するスクリプト
/program/LX200/pointing_finder.sh
・共通のスクリプト
視野の回転角（経緯台→赤道儀変換）を求めるスクリプト
/program/LX200/rotation.sh
ゼロスターアライメント
/program/LX200/initialize.sh
・便利なスクリプト
ファインダーの中心定義ファイルを書き換えるスクリプト(jiroで実行する事)
/program/LX200/center.sh
カノープスの導入コマンド（と1.5magより明るい恒星リスト）
/program/LX200/canopus.sh
・ これらのスクリプトはsextractorを共通して使用する。default.sex, default.param, *.convが最低必要。以下のディレクトリにいれた。DIMM観測のみ別パラメーターを使用する関係でディレクトリを分けた。
/program/LX200/sextractor/
/program/LX200/sextractor_dimm/

## Slide 3
・望遠鏡・ファインダーCCD・主望遠鏡CCDに投げるコマンドはいったんスクリプトと
して下記に保存し、これを実行する形式とした。
/program/LX200/command
lx200.sh
main_ccd.sh
finder_ccd.sh
・スクリプトがうまく実行できた場合は戻り値0、それ以外のエラー終了を1とする。
・以下のファイルはスクリプト実行後にscpされtaroとjiroで常に同期される
pointing_finder/finder.original
exposure_finder/finder.exposuer
exposure_main/main.exposure
rotation/rotation.angle
・実行コマンドはローカルのマシンから実行するように書いた。
taro@192.168.161.84 （ファインダーCCD、Sonicを担当）
jiro@192.168.161.85 （主望遠鏡CCD、望遠鏡を担当）
はそれぞれの担当のデバイスをローカルで走らせ、結果をローカルに保存する。
ただしpointing_finder.shのみファンダーCCDとLX200を同時に動かさなければならないのでこの原則からは外れることになる。

## Slide 4
・PCと各種装置の構成は下図の通り。基本的にtaro@fitpc2からコマンドを実行する。
［スクリプトを組み合わせて作った“手抜き”スクリプト］
・finderとmainを平行にする（最初のアライメント作業） observation_01.sh
・天体導入、DIMM観測（通常はこれを実行する） observation_02.sh
・DIMM観測のみ（実験用？） observation_03.sh
・焦点距離の計算 TBD
・迷子からの復帰（フルオートでfinderとmainを平行にし直す） TBD
・ピントが大きく外れた場合の復帰 TBD
・PLATOに転送するデータを作成 TBD
jiro@fitpc2b
SATI-3SX
ST-i (finder)
taro@fitpc2
LX200
ST-i (main)
LAN
USB
RS232C
USB
RS232C
CR1000
LAN

## Slide 5
（主望遠鏡）DIMMの2星でフォーカスを合わせるスクリプト
フォーカス移動
0.1secで撮像
天体検出
FWHMのメジアン
フォーカス移動
1sec移動
(引数1)枚撮像
(1)フォーカスを1sec相当ずつ動かし
て(引数1)枚撮像
(2)Sextractorを用いてFlux, Sky, X, Y,
FWHMを抽出
(3)各画像毎のFWHMのmedianを
計算
(4)最小二乗法でフォーカス位置を
調べる。撮像した11コマの範囲
にベストフォーカスがあればそ
の値に移動、なければフォーカ
スを大きく動かして(1)-(4)を繰り
返す（最大4回）
(5)ベストフォーカスが得られた後、
その位置で撮像・保存
オンフォーカスで撮像
focus.sh
image_stat.awk
image_stat.dat
best_focus.awk
best_focus_gnuplot.awk
best_focus.plt
command.focus
フォーカス位置計算
sextractor
default.sex
default.param
test.cat
meade
night_exposure
on_focus.fits
終了
最大4回
繰り返し
赤字：実行時に必要なファイル
FWHMのmedianが”0”の画像が3枚未満であればcloudyと表示し、ピントは動かさない。それ以外の場合はピント位置を計算しフォーカスを移動させる
f.l.=2000mmの場合
実行するときは、 /program/LX200/focus.sh 引数1 とする事。
引数1は奇数とすること。11を推奨。

## Slide 6
（主望遠鏡）視野内の最も明るい星がサチらない露出時間を決めるスクリプト
(1)露出0.001～4.096secで合計13枚撮像
(2)Sextractorを用いてFlux, Sky, X, Y,
FWHMを抽出
(3)各画像のFWHMのメジアンが12
以下かつFWHMの最大値も15.5
以下かつskyのメジアンが30000
以下な最大露出を調べる
(4)最適な露出時間が得られた後、
その露出時間で撮像・保存
露出を変え撮像
天体検出
FWHMのメジアン
FWHMの最大値
13枚撮像
最適露出で撮像
exposure_main.sh
image_stat.awk
image_stat.dat
best_exposure.awk
best_exposure_gnuplot.awk
best_exposure.plt
main.exposure
サチらない最大露出を計算
sextractor
default.sex
default.param
test.cat
night_exposure
終了
best_exposure.main.fits
main.exposure
露出時間を記録するファイル
もし最適露出が得られなければ
1.000秒を暫定値としてmain.exposureに保存し終了

## Slide 7
（主望遠鏡）2星の重心を視野中心に導入するスクリプト
(1)決定した露出時間で3枚撮像
(2)Sextractorを用いてFlux, Sky, X, Y,
FWHMを抽出
(3)各画像の2星の重心のX, Yの
medianを求める
(4)視野中心と比較し、移動量を計
算
(5)LX200へコマンド送信して目標
天体が視野中央になるよう繰
り返す（最大4回）
(6)視野中央に導入完了後、撮像
(7)最後にSinc
撮像
天体検出
2星の位置を記録
3枚撮像
視野中心と比較
pointing_main.sh
image_stat.awk
image_stat.dat
current_pointing.main.awk
main.current
main.tmp
current.pointing.plt
2星の重心のmedianを計算
sextractor
default.sex
default.param
test.cat
night_exposure
main.exposure
rotation.angle
望遠鏡の駆動
最大4回
繰り返し
視野中心で撮像
on_pointing.main.fits
終了、Sincコマンド送信
command_pointing.awk
main. pointing
視野中心座標の定義ファイル
・天頂ミラーの有無
・焦点距離
で変更する必要有

## Slide 8
（主望遠鏡）DIMM観測スクリプト
(1)天体の高度を取得
(2)0.001secで40枚撮像
(3)Sextractorを用いてFlux, Sky, X, Y,
FWHMを抽出
(3)各画像の2星の位置を求める
(4)位置の差の平均・分散を求め、
シーイングを計算
dimm.sh
位置の差の平均・分散を計算
そこからl,t方向のシーイングを計算
終了
天体の高度を取得
meade
height.dat
撮像
40枚撮像
night_exposure
天体検出
2星の位置を記録
sextractor
default.sex
default.param
test.cat
image_stat.awk
image_stat.dat
rawdata/
result.dimm
dimm観測では
/program/LX200/sextractor_dimmのものを使用
共分散も計算してresult.dimmに残すようにした
dimm
parameter.h
焦点距離にあわせて変更、再コンパイルする必要有

## Slide 9
（ファインダー）視野内の最も明るい星がサチらない露出時間を決めるスクリプト
露出を変え撮像
天体検出
FWHMのメジアン
FWHMの最大値
13枚撮像
最適露出で撮像
exposure_finder.sh
image_stat.awk
image_stat.dat
best_exposure.awk
best_exposure_gnuplot.awk
best_exposure.plt
finder.exposure
サチらない最大露出を計算
sextractor
default.sex
default.param
test.cat
night_exposure
終了
best_exposure.finder.fits
finder.exposure
露出時間を記録するファイル
(1)露出0.001～4.096secで合計13枚撮像
(2)Sextractorを用いてFlux, Sky, X, Y,
FWHMを抽出
(3)各画像のFWHMのメジアンが6
以下かつFWHMの最大値も8.4
以下かつskyのメジアンが30000
以下な最大露出を調べる
(4)最適な露出時間が得られた後、
その露出時間で撮像・保存
もし最適露出が得られなければ
1.000秒を暫定値としてfinder.exposureに保存し終了

## Slide 10
（ファインダー）視野内で最も明るい星を視野中心に導入するスクリプト
(1)決定した露出時間で3枚撮像
(2)Sextractorを用いてFlux, Sky, X, Y,
FWHMを抽出
(3)各画像の最輝星のX, Yのmedian
を求める
(4)視野中心と比較し、移動量を計
算
(5)LX200へコマンド送信して目標
天体が視野中央になるよう繰
り返す（最大4回）
(6)視野中央に導入完了後、撮像
(7)最後にSinc
撮像
天体検出
FWHM最大の
(X,Y)
3枚撮像
視野中心と比較
pointing_finder.sh
image_stat.awk
image_stat.dat
current_pointing.awk
finder.current
finder.tmp
current.pointing.plt
最輝星のmedian位置を計算
sextractor
default.sex
default.param
test.cat
望遠鏡の駆動
最大4回
繰り返し
視野中心で撮像
on_pointing.finder.fits
終了、Sincコマンド送信
command_pointing.awk
night_exposure
finder.exposure
rotation.angle
finder. pointing
視野中心座標の定義ファイル
焦点距離の変更
で変更する必要有

## Slide 11
（共通）視野の回転角(経緯台→赤道儀変換)を求めるスクリプト
(1)天体のRa, Dec, 観測地の経度、
恒星時を取得
(2)rotationを用いて視野回転を計算
望遠鏡の情報取得
視野回転の計算
rotation.sh
rotation
rotation.angle
終了
meade
rotation.dat
rotation.angle
回転角を記録するファイル

## Slide 12
（共通）ゼロスターアライメント
Sw2 望遠鏡の最大駆動速度を2度/秒
RG 望遠鏡の駆動速度を一番遅く
Rg10.0 Guide駆動スピードを10秒角/秒
Aa オートアライメント
hS 現在位置をホームポジションへ
hP ホームポジションへ移動し終了
I 望遠鏡の再起動
initialize.sh
sleep 420
meade
終了
meade

## Slide 13
(1)決定した露出時間で5枚撮像
(2)Sextractorを用いてFlux, Sky, X, Y,
FWHMを抽出
(3)各画像の最輝星のX, Yのmedian
を求める
(4)これを新しい視野中心として上
書き保存
撮像
天体検出
FWHM最大の
(X,Y)
5枚撮像
視野中心を上書き
center.sh
image_stat.awk
image_stat.dat
current_pointing.awk
finder.current
finder.tmp
current.pointing.plt
最輝星のmedian位置を計算
sextractor
default.sex
default.param
test.cat
night_exposure
finder.exposure
終了
finder.original
（便利）ファインダーの中心定義ファイルを書き換えるスクリプト
finder.original
視野中心の定義ファイル

## Slide 14
Sw2 望遠鏡の最大駆動速度を2度/秒
Sr 天体の赤経(一覧から選択)
Sd 天体の赤緯(一覧から選択)
MS 天体の導入
canopus.sh
meade
終了
（便利）カノープスの導入コマンド（と1.5magより明るい恒星リスト）

## Slide 15
［電源が落ちた場合］
・スタートアップでinitialize.shを実行
［通常の実行］
・crontabでstatus.datを10分に1回程度監視し、status 22, 24, 28, 30, 32, 36, 38, 42
であればobservation_02.shを実行
・crontabでstatus.datを数時間に1回程度監視し、status 10であれば I コマンドで
LX200の電源をリセットし, initialize.sh, observation_02.shをこの順で実行
［日本へ転送するデータ］
・基本的にはDIMM観測結果と観測ログを送れば良いと考える
・result.dimm
・obslog.log
（参考）超音波風速計
・crontabでsonic2.shを1分に1回実行
（日本に送るのはresult.ct2）
（参考）金さんのデータロガー
・crontabでftpを12時間に1回程度実行
（日本に送るのは差分のみ、kim????.bz2）

## Slide 16
［crontabで実行するDIMM関連のスクリプト］
initialize.sh （通常はUbuntu起動時に実行）
・status 10 実行中
・status 11 正常終了
Observation_01.sh （mainとfinderの方向を一致させるスクリプト。人間が居るときに実行)
Observation_02.sh （通常はこれをcrontabで実行）
カノープスを導入し、finderの露出決定、finder&mainで導入、mainのフォーカス
決定、 finder&mainで導入、mainの露出決定を実行する。
その後 finder&mainで導入、DIMM観測を15回実施、観測時間が12時間以下な
ら継続、 これを6回繰り返す。合計90回DIMM観測の後、mainのフォーカスチェッ
ク、これを48回繰り返す。合計2,160回測定～約12時間。
・status 20, 34 実行中
・status 26, 40 エラーだが無視して実行中
・status 24, 28, 30, 32, 32, 36, 38 エラーで終了済
・status 42 正常に終了